# Wijzigingen ten opzichte van vorige versie

Dit is een nieuw document, lees het hele document.

# Doel van de SOP

Deze SOP beschrijft het ontdooiprotocol van Omniplasma met de SAHARA-III hete lucht oven.

# Bereik van de SOP

De SOP geldt voor alle werknemers, die de taak het ontdooien van Omniplasma moeten uitvoeren.

# Inleiding

Omniplasma is een plasmaproduct wat bij < -18(C bewaard wordt. Voor gebruik moet het product worden ontdooid in een daarvoor gevalideerd apparaat.

De Sahara III is een ontdooiapparaat voor plasma. De verwarming gebeurt door middel van het inblazen van zeer turbulente, verwarmde omgevingslucht volgens het principe van geforceerde convectie. De temperatuur van het plasma wordt gemeten met behulp van een infrarood sensor.

# Werkwijze

## Ontdooien van Omniplasma

### Plaats de eenheid of eenheden Omniplasma met het etiket naar beneden op de metalen plaat. Plaats de eerste zak zo dat deze onder de sensor ligt. (Zie ook bijlage 1 of de tekening aan de binnenkant van de SAHARA-III).

### Sluit de klep en druk op de ‘snel opwarmen-toets’.

### Druk op start.

### Wanneer de “ijsvrij-LED” brandt bevat het Omniplasma geen ijsdeeltjes meer en klinkt er een akoestisch signaal.

### Het proces kan gestopt worden met de STOP-toets. Open de kap en controleer of de eenheid of eenheden Omniplasma ontdooid zijn. Leg eenheden Omniplasma die nog ijs bevatten terug onder de sensor en doe de klep weer dicht. Druk op de ‘snel opwarmen-toets’ en druk op start.

### Vanaf 29°C wordt de temperatuur van het plasma in stappen van 1°C op het temperatuurdisplay weergegeven. Wanneer de plasma een temperatuur van 34°C heeft bereikt klinkt er een geluidssignaal. Dit wordt gedurende het verdere opwarmproces steeds luider.

### Druk op de STOP-toets. Het apparaat gaat nu in de standby-modus. (Indien de STOP-toets niet binnen 90 minuten wordt geactiveerd wordt het opwarmproces automatisch gedeactiveerd.)

## Schoonmaak

### Algemeen: noteer de uitvoering van schoonmaak in het logboek

### Maandelijks

#### Maak de agitatieplaat met een vochtig doekje schoon.

### Maak de SAHARA-III als volgt schoon als er plasma gelekt is.

#### Schakel het apparaat met de voedingsschakelaar uit en trek de stekker uit het stopcontact.

#### Open de spansluiting op het achterpaneel van het apparaat en til de achterkant van het bovenste gedeelte van de behuizing ongeveer 2 cm op.

#### Houd het bovenste gedeelte van de behuizing vast en druk het ongeveer 2 cm naar voren. Til het vervolgens op en verwijder deze.

#### Verwijder de codeerstekker uit het agitatormechanisme en til de agitatieplaat op.

#### De lekbak kan nu uit de SAHARA-III getild worden en kan schoongemaakt worden. Veeg het zichtbare materiaal eerst met een in desinfecterend middel gedrenkt wegwerpdoekje op en gooi deze weg. Veeg vervolgens het te reinigen oppervlak met voldoende desinfectiemiddel onder lichte druk nat af.

#### Plaats alles in omgekeerde volgorde terug en stop de stekker weer in de SAHARA-III en schakel het apparaat weer aan.

#### Voer een systeemtest uit

## Systeemtest (duur ong. 30 minuten)

#### Druk op de TEST knop

#### Alle LED’s van de keypad branden tegelijkertijd gedurende 5 sec.

#### Contoleer de werking van de LED’s.

#### Het agitatormechanisme begint de agitatieplaat permanent te bewegen.

#### Controleer de beweging van de agitatieplaat

#### Houd de systeemkap gesloten tijdens de volgende teststappen.

#### Bewaar de uitdraai en het logboek met de datum erop.

## Storingen

#### Mogelijke storingsmeldingen

| Storingsmelding | Beschrijving | Oplossing(en) |
| --- | --- | --- |
| Error + LED ijsvrij | Infrarood-sensor vuil of defect | Reinig de infraroodsensor voorzichtig met een niet pluizende tissue |
| Error + LED 29°C | Onjuiste wisseling van codeerstekker | Schakel de SAHARA-III uit met de hoofdschakelaar. Steek de juiste codeerstekker in de connector van het mengmechanisme. Schakel de SAHARA-III weer aan |
| Error + LED 30°C + temp. Alarm | Ontoelaatbaar temperatuur bereik | Bloedzak of plasma ligt niet onder de infraroodsensor |
| Error + LED 31°C | Temperatuursensor van de verwarmingsplaat is defect | Controleer of de codeerstekker helemaal in de connector van het mengmechanisme is gestoken, Indien nodig, trek de stekker eruit en steek deze er opnieuw helemaal in. |
| Error + LED 32°C | Luchttemperatuursensor defect | Neem contact op met de firma |
| Error + LED 33°C | Ventilator defect | Laat het apparaat afkoelen tot ruimtetemperatuur, waarbij u de bovenste kap verwijdert en neem contact op met de firma. |
| Error + LED 34°C + temp. alarm | Verwarming van de omgevingslucht defect (te hoge temp. mogelijk) | Neem contact op met de firma |
| Error + LED 35°C + temp. Alarm | Verwarming van de verwarmingsplaat defect | Controleer of de codeerstekker helemaal in de connector van het mengmechanisme is gestoken, Indien nodig, trek de stekker eruit en steek deze er opnieuw helemaal in. |
| Error + LED 36°C | Geen communicatie met verwarmingsplaat of temperatuursensor circulatielucht defect. | Controleer of de codeerstekker helemaal in de connector van het mengmechanisme is gestoken, Indien nodig, trek de stekker eruit en steek deze er opnieuw helemaal in. |
| Error + LED 37C | Geen communicatie met infrarood sensor | Neem contact op met de firma |

# Kwaliteitsregistraties

Logboek met test- en schoonmaakgegevens.

Wij adviseren u om bij het ontdooien van Omniplasma met behulp van een droog opwarmsysteem de printer te gebruiken om het verloop van de temperatuur en, bij defect, de foutmeldingen te registeren.

# Relevante documenten

Geen

# Bijlagen

Bijlage 1: Het plaatsen van bloedzakken